คุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ

(Automated External Defibrillator รุ่น Y2 )

- วัตถุประสงค์	เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ พร้อมระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- คุณสมบัติทั่วไป

  - เป็นเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ขนาดเล็ก มีหูหิ้ว น้ำหนักไม่เกิน 2.8 กิโลกรัม

  - เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิด Non-rechargeable battery

  - มีระบบแนะนำการใช้งานเป็นเสียงภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย

  - มีระบบแจ้งเตือนความลึกของการกดปั๊มหัวใจ (CPR feedback sensor)

  - ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO13485 หรือ CE เป็นอย่างน้อย

  - ได้รับมาตรฐาน IP55 กันน้ำและฝุ่น

  - เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

- คุณสมบัติทางเทคนิค

  - ใช้รูปคลื่นในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic truncated exponential

  - แผ่นนำไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี นับจากวันที่ผลิต

  - ตัวเครื่องมีหน้าจอแสดงสถานะความพร้อมของเครื่อง

  - ตัวเครื่องมีหน้าจอสีขนาดไม่น้อยกว่า 4-inch แสดงภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้ใช้งาน

  - หน้าจอแสดงผลรองรับ CPR quality indicators โดยใช้สีที่แตกต่างกันเพื่อแยกแยะว่าความถี่ในการ CPR

  - เครื่องสามารถทำการกระตุกหัวใจผู้ป่วยโดยกดปุ่ม Shock ที่ตัวเครื่อง

  - มีช่วงพลังงานในการกระตุกหัวใจในโหมดผู้ใหญ่ตั้งแต่ 200, 300 และ 360 จูลส์

  - มีช่วงพลังงานในการกระตุกหัวใจในโหมดเด็กตั้งแต่ 50, 70 และ 100 จูลส์

  - ใช้เวลาในการชาร์จที่ 200 จูลส์ ไม่มากกว่า 7 วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

  - ใช้เวลาในการชาร์จที่ 360 จูลส์ ไม่มากกว่า 14 วินาที เริ่มนับจากการเปิดเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ

  - เครื่องสามารถวัดอิมพีแดนซ์ได้ในช่วง 25 ถึง 300 Ω

  - เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจสามารถจัดเก็บข้อมูลระหว่างการใช้งานได้

คลื่นไฟฟ้าหัวใจ				10	ชั่วโมง

ข้อมูล CPR				10	ชั่วโมง

บันทึกเสียง				2	ชั่วโมง

  - ใช้แบตเตอรี่ชนิด LiMnO2 ขนาด 12V , 4.2Ah และมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี นับจากวันที่ผลิต

- อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

  - ตัวเครื่อง AED					จำนวน		1	เครื่อง

  - แบตเตอรี่ LiMnO2				จำนวน		1	ชุด

  - แผ่นนำไฟฟ้าแบบมี feedback sensor		จำนวน		1	ชิ้น

  - ชุด Emergency Kit				จำนวน		1	ชุด

  - คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษและภาษาไทย	จำนวน		1	ชุด

- เงื่อนไขเฉพาะ

  - ผู้จำหน่ายรับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันตรวจรับ

  - ผู้นำเข้ามีหนังสือรับรองการนำเข้าเป็นใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเครื่องมือแพทย์ โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

  - ผู้นำเข้ามีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทฯผู้ผลิต และหากผู้แทนจำหน่ายไม่ได้เป็นผู้นำเข้า จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้นำเข้า โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา

  - ผู้นำเข้ามีหนังสือรับรองว่ามีอะไหล่ไม่น้อยกว่า 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต โดยยังไม่หมดอายุ ณ วันเสนอราคา